## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 1.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Wideobronchoskop o poszerzonym kanale roboczym (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 2szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 6,4 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,2 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli i/lub wbudowany microchip informacyjny, zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu, bez pamięci ustawień balansu bieli. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: a) przyciski dowolnie programowalne w ilości równej lub większej niż 4 – 10 punktów b) przyciski dowolnie programowalne w ilości 3 – 0 punktów |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza 600mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwiający podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Obrotowy konektor w zakresie co najmniej 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji co najmniej 6 zakresów widma | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych lub bez nakładek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający rezygnuje z pierwotnych zapisów w niniejszym punkcie. |  |  |  |
|  | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  | Bez punktacji |
| II. | Wideobronchoskop o wąskim kanale roboczym (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 5,2 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 5,5 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: a) przyciski dowolnie programowalne w ilości równej lub większej niż 4 – 10 punktów b) przyciski dowolnie programowalne w ilości 3 – 0 punktów |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza 600mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwiający podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Obrotowy konektor w zakresie co najmniej 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji co najmniej 6 zakresów widma | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych lub bez nakładek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający zrezygnował z pierwotnego zapisu w niniejszym punkcie |  |  |  |
|  | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  | Bez punktacji |
| III. | ECHOENDOSKOP EBUS (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym stacjonarnym ultrasonografem klasy klinicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwiający podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Obrotowy konektor w zakresie co najmniej 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Chip CCD typu „kolor” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia – min 80° | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: a) pole widzenia równe lub większe 100° - 10 punktów b) 80°-99° - 0 punktów |
|  | Kierunek obserwacji układu optycznego skośnie min. 35° | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania wiązki USG min. 60° | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości – min. 3-50 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: - góra 120° - dół 90° | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza – 600 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy w przedziale: 5 - 10 MHz | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Praca w trybie: B-mode / Kolorowy Doppler / Pulsacyjny Doppler | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| IV. | PROCESOR WIZYJNY HD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z wideobronchoskopem będącym na wyposażeniu szpitala: EB-1975K Pentax | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan dla wszystkich oferowanych endoskopów lub praca w zmodyfikowanym świetle realizowana poprzez filtr optyczny wbudowany w źródło światła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia typu: Min: - 1 x DVI-D i/lub HD/SDI (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) - 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) - 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD - 1x Video standard BNC - 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja podwójnie wyświetlanego obrazu w obrazowaniu światłem białym i filtrowanym równolegle na jednym ekranie w czasie rzeczywistym | TAK |  | Punktacja: TAK – 20 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Dotykowy programowalny panel sterowania funkcjami procesora | TAK |  | Punktacja: TAK – 20 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 20 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Wycięcie min. 1 zakresu pasma światła | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: Powyżej jednego zakresu -10 punktów Jeden zakres – 0 punktów |
|  | Funkcja ZOOM min 1,5x | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja szumów w min 3 stopniach i/lub min. trójwymiarowy system redukcji szumów | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz lub przycisk sterujący na panelu przednim procesora | TAK |  | Punktacja: Więcej niż 1 klawisz / przycisk – 20 punktów Jeden programowany klawisz / przycisk – 0 punktów |
|  | Pompa insuflacyjna z min. trzystopniową regulacja pracy | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: Powyżej 3 stopni – 10 punktów 3 stopni regulacji – 0 punktów |
|  | Wyposażony w butelkę wodną. | TAK, PODAĆ POJEMNOŚĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED lub halogen min. 35W | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o co najmniej 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | „Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania lub gniazdo do endoskopu z systemem zatrzasku, który utrzymuje endoskop tak aby nie mógł samoistnie wypadać z gniazda”. | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 300W lub rozwiązanie, które będzie się składało z procesora i źródła światła ksenon o mocy min 300W. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisania min 30 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  | Bez punktacji |
| V. | MONITOR MEDYCZNY (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Przekątna min. 24 cali | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zewnętrzny transformator napięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min 450 cd/m2 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Kontrast min. 1000:1 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca w standardzie min 10,7 bln kolorów | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| VI. | WÓZEK ENDOSKOPOWY ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideoendoskopii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne obciążenie maks. 150 kg | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Waga wózka max 85kg. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  | Bez punktacji |
| VII. | STACJONARNY ULTRASONOGRAF KLASY KLINICZNEJ (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Zintegrowany system zbudowany z jednostki centralnej/konsoli, monitora na jednej platformie z układem jezdnym wyposażony w hamulec, cztery koła z możliwością ich blokowana oraz mechanizmem ułatwiającym ustawienie kół w jednej osi do jazdy na wprost | ## TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym echoendoskopem EBUS | ## TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z innymi echoendoskopami typu EUS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony jako częstotliwość współpracujących z aparatem głowic min. 1-17 MHz | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic min. 3 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość postojowych gniazd głowic min. 1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika wzmocnienia min. 250 dB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 2-35 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie min. 800 obr/s | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja TGC min. 8 zakresów regulacji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | TRYB OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: B-mode i B/B | TAK |  | Bez punktacji |
|  | M-mode i B/M | TAK |  | Bez punktacji |
|  | M-mode/kolor | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne z inwersją impulsu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elastografia tkankowa ET w czasie rzeczywistym tzn. obraz prezentowany w czasie rzeczywistym podczas badania jest finalnym obrazem elastograficznym poddawanym pomiarom i analizie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skalach kodowana kolorem. Praca w trybie B/B+ET | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki do tkanki referencyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elastografia tkankowa w czasie rzeczywistym dostępna na głowicach liniowych, mikrokonweksowych, endokawitarnych i endoskopowych, w tym na echoendoskopie EBUS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler pulsacyjny PW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum PW za pomocą jednego przycisku min. automatyczne dopasowanie PRF, linii bazowej oraz wzmocnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy Doppler CD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Power Doppler i Kierunkowy Power Doppler | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu Compound w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma równymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Duplex: 2D+PW, TDI+B/M/PW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Triplet: 2D+CD+PW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1280x1024 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dysk twardy min. 120 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Napęd DVD – napęd wbudowany w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Port USB do zapisu danych w pamięciach typu Pendrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapisywanie w formatach BMP, TIF, JPG, AVI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odtwarzania pętli obrazów z różnymi prędkościami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie własnego archiwum z możliwością wyświetlania danych pacjenta i mozaiki wpisanych obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interaktywne podświetlane przełączniki funkcyjne min. 3 kolory | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba możliwych do zaprogramowania przycisków na pulpicie min. 10 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową z wewnętrznym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez środek głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający zrezygnował z pierwotnego zapisu w niniejszym punkcie |  |  |  |
|  | Moduł DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica brzuszna z przystawką biopsyjną -Ultra-szerokopasmowa o częstotliwości 1 ÷ 5 MHz -Kąt widzenia min. 70 stopni -Ilość elementów min.192 -Wybór częstotliwości pracy min. 5 -Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kardiologiczna -Częstotliwość 1 ÷ 5 MHz -Kąt widzenia min. 70 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII. | SZAFA SUSZĄCA (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Możliwość przechowywania endoskopów przez okres min. 7 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość umieszczenia min. 8 endoskopów giętkich | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie musi spełniać normę EN ISO 16442:2015 oraz musi spełniać wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szafa wyposażona w dwie niezależne komory do przechowywania endoskopów. | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 20 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Szafa z kompresorem/mi powietrza medycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza wbudowane w szafę z własnym wymuszonym chłodzeniem. | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 20 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Kompresor współpracujący z oferowaną szafą o wymiarach O wymiarach 120cm x 70cm x 99cm (+/- 5cm w każdej płaszczyźnie) | PODAĆ W PRZYPADKU ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PARAMETR „NIE” |  | Bez punktacji |
|  | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość samodzielnego programowania progów alarmowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualnym kodem PIN oraz identyfikacja endoskopów np.: za pomocą numerów seryjnych i/lub identyfikacja Użytkowników i endoskopów za pomocą transponderów RFID. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych i/lub z obszarem serwisowym dostępnym od przodu, po otwarciu panelu serwisowego przez autoryzowanego serwisanta. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, przyjaznym Użytkownikowi interfejsem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza i/lub konstrukcja z oświetleniem typu LED, z automatycznym trybem ECO, który ogranicza zużycie powietrza po osiągnięciu odpowiednim poziomu suszenia endoskopów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwustopniowe filtry typu „HEPA” o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów. | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Wymiary szafy: 1380 x 525x 2200 mm (+/- 100 mm w każdej płaszczyźnie). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności i temperatury powietrza niezależnie w każdej komorze roboczej szafy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar bieżącego ciśnienia w komorach przechowywanych endoskopów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze i/lub niezależny pomiar przepływu w kanałach pojedynczych endoskopów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bieżący czas przechowywania każdego endoskopu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przekazywania danych do systemu archiwizacji | TAK |  | Bez punktacji |
| IX. | AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) 2 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w systemie zamkniętym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednokrotne lub wielokrotne użycie roztworu środka dezynfekcyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 80 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Informacja na ekranie o aktualnym etapie procesu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż wys. 105 cm, gł. 80 cm , szer. 50 cm. (+/-2 cm w każdej płaszczyźnie) | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja: mycia, płukania, dezynfekcji, płukania, przedmuch kanałów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu procesu w zależności od stosowanych środków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów . | TAK, PODAĆ |  | Punktacja: Zastosowanie środków myjących i dezynfekujących: Powyżej 4 środków – 20 punktów W przedziale od 2 do 3 środków – 10 punktów Stosowanie 1 środka – 0 punktów |
|  | Test szczelności. Wyjście dyszy testera szczelności umiejscowione w komorze myjąco - dezynfekującej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana lampa UV do dezynfekcji wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania wymiennie środków dezynfekujących typu GA i PAA | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Mobilność urządzenia (układ jezdny z blokadą kół) | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Drukarka raportująca proces pracy urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność zbiornika na detergent min. 1,5 l. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność zbiornika na środek dezynfekujący min. 13 l. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Raporty statusu środka dezynfekcyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Program samodezynfekcji myjni | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczne czyszczenie filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekazywanie danych o dezynfekcji do systemu archiwizacji | TAK |  | Bez punktacji |
| X. | System do archiwizacji badań wraz z komputerem do prowadzenia opisów 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania obrazów medycznych z urządzeń endoskopowych i ultrasonografów , niezależnie od sposobu zapisu ( analogowo lub cyfrowo) | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Rejestracja obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwu podglądowym na jednym monitorze (np. video endoskop EBUS i ultrasonograf) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentowanie badań medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja poziomu dostępu do programu dla każdego użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja obrazów sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość archiwizacji danych dotyczących procesu dezynfekcji w myjkach endoskopowych i przechowywania endoskopów w szafie suszącej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer klasy PC 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Płyta główna, | TAK, Podać model |  | Bez punktacji |
|  | Sloty – PCIexpress, Złącze RS232 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Procesor – Min. 4-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4200 punktów. | TAK, Podać model |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć RAM – min 8 GB DDR3 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przestrzeń dyskowa – min. 500 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Karta graficzna –zintegrowana na płycie - złącze Display Port, analogowe złącze D-Sub | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Napęd optyczny – DVD+/-RW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Karta dźwiękowa – zintegrowane na płycie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Karta sieciowa - zintegrowane na płycie min 1 Gbit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa –z dedykowanym zasilaczem min 350 Wat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny -64 bit zainstalowany | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura i mysz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Port USB w przedniej części obudowy 2 szt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Przekątna min 20 cali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj podświetlenia CCFL lub LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość nominalna 1600 x 900 piksele | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analogowe złącze D-Sub, złącze Display Port | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukarka laserowa 1 szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Prędkość druku mono 16 str./min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość druku kolor 16 str./min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość 600 dpi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność podajnika papieru 250 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
| XI. | Integracja z systemem PACS / HIS |  |  |  |
|  | Integracja Systemu archiwizacji z systemem PACS Alteris – przesyłanie badań do systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gotowość dostawcy do integracji z systemem szpitalnym HIS ASSECO – zabezpieczenie niezbędnych licencji do wysyłania informacji do systemu HIS | TAK |  | Bez punktacji |
| XII. | Szkolenia oraz dokumenty |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym dostawca zapewni szkolenia techniczne z obsługi dostarczonych urządzeń w miejscu instalacji w ilości 2 dni roboczych (2x 8h) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem medycznym dostawca zapewni szkolenia aplikacyjne dla personelu medycznego z obsługi Wideoendoskopu EBUS w miejscu instalacji w ilości 2 dni roboczych (2x 8h) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje dostarczonych urządzeń w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikaty dopuszczające dla wyrobów medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Paszporty sprzętu medycznego | TAK |  | Bez punktacji |
| XIII. | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis techniczny w czasie trwania gwarancji – czas reakcji do 48h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku czasu naprawy przekraczającym 7 dni dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca gwarantuje kompatybilność wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na cały dostarczony sprzęt 36 m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy techniczne min raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji uwzględnione w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.