## ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 1

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Echokardiograf klasy klinicznej (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 3 | TAK / Podać |  | 3 – 0 pkt. ≥4 – 10 pkt. |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Minimalna przekątna min. 19” | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania pulpitu klawiatury | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor dotykowy (Touch Screen) do sterowania funkcjami aparatu. Minimalna przekątna 10”. | TAK/Podać |  | 10” – 11” – 0pkt. ≥ 12” – 10 pkt. |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2,0-12,0MHz | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK / Podać |  | = 30 cm – 0 pkt. > 30 cm – 10 pkt. |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D min. 700 fr/s | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości min. 16x | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, elektroniczna, matrycowa wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych | TAK / Podać typ |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 1,5-3,5 MHz | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK / Podać |  | = 30 cm – 0 pkt. > 30 cm – 10 pkt. |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex) | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kąt pola obrazowania min. 110 | TAK / Podać |  | 110 -114 – 0 pkt. ≥ 115 – 10 pkt. |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 192 | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Głowica convexowa wieloczęstotliwościowa do badań radiologicznych | TAK /Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 2,0 – 5,0 [MHz] | TAK /Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 3 pary częstotliwości | TAK/ Podać częstotliwości |  | = 3 pary częstotliwości – 0 pkt. ≥ 4 pary częstotliwości – 10 pkt. |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 192 | TAK/ Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK/ Podać częstotliwości |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych | TAK /Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 10,0 [MHz] | TAK /Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 192 | TAK/ Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK/ Podać częstotliwości |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | TRYB OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | 2D | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 2D+M, M-mode | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub twardym dysku aparatu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kolor M-mode | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia – jednym przyciskiem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na twardym dysku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Minimalny zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0-85° Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15mm | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kolor doppler Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzalnych z twardego dysku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Power doppler | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tkankowy doppler spektralny | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera (triplex) | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera (triplex) | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego dopplera | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |  |
|  | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiary kardiologiczne: w prezentacji 2D: LVEDV. LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs,E’ E/E | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum promień i ERO) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczanie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość konfiguracji raportów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU (na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa matrycowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz ± 1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, 3D, 4D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni, ilość elementów min. 2000 | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nadstaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie 4D z głowicy przezprzełykowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | Tak / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dostawa i uruchomienie echokardiografu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Integracja z funkcjonującym systemem RIS i PACS produkcji Alteris SA, zakup niezbędnych licencji i usług konfiguracyjnych po stronie wykonawcy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.