## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 2

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Kardiomonitor (fabrycznie nowy, rok produkcji -2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2017- urządzenie fabryczne nowe | TAK, Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Model/Typ/Producent | TAK, Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Opis parametrów |  |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg z akumulatorem | TAK, Podać |  | - Masa od 4,5-5 kg- 0 pkt. - Masa poniżej 4,5kg- 10 pkt. |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min. 1024x768 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja kaskady | TAK / NIE |  | - Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK, Podać |  | - 20 zaburzeń- 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń- 10 pkt. |
|  | Pomiar Respiracji |  |  |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK / NIE |  | - Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar Saturacji(SpO2) |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK / NIE |  | - Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja stazy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Inne parametry |  |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK, Podać |  | - 8 poziomów- 0 pkt. - więcej niż 8 poziomów- 10 pkt. |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych łóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prosta aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Cicha praca kardiomonitora- pasywne chłodzenie bez wentylatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy (bez konieczności wysyłki do serwisu) o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dodatkowe moduły |  |  |  |
|  | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2, O2, N2O oraz gazu anestetycznego(enfluran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC -Pomiar awRR | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % -Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyposażenie kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.