## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 3.1.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Worek samorozprężalny do ręcznej wentylacji (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Worek przeznaczony do wspomagania oddechu dla dorosłych i dla dzieci od 5 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Opór wdechowy: <5 cmH²O przy 50 LPM | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Opór wydechowy: <5 cmH²O przy 50 LPM | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zawór W/POP-OFF w zakresie co najmniej 40 lub 60 cmH²O | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Temperatura przechowywania co najmniej: -40˚C ~ 60˚C | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Temperatura pracy co najmniej: -18˚C ~ 50˚C | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Maska w co najmniej 5 rozmiarach | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rurki ustno-gardłowe w co najmniej 6 rozmiarach | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Całość wyposażenia umieszczona w przeźroczystej walizce | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru na wszystkie dostarczone urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W okresie gwarancji przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Instalacja urządzenia oraz szkolenie z obsługi w cenie oferty | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 3.2.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Zestaw do intubacji dotchawicznej, laryngoskopy (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Standardowa rękojeść światłowodowa z oświetleniem LED | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | odwzorowanie kolorów – temperatura kolorów 5 200 K, wskaźnik odwzorowania kolorów CRI > 80 | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rękojeść laryngoskopowa dostarcza maksymalne oświetlenie ze stałą intensywnością | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Akumulator wielokrotnego użytku | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Umieszczona na rękojeści dioda informująca o stopniu naładowania baterii | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ładowarka dostarczona wraz z rękojeścią | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Czas pracy na baterii nie mniejszy niż 2,5h | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kompatybilne ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376 | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Łyżka laryngoskopowa z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°o wymiarach: długość : 115 mm Szer. na końcu dystalnym: 13,2 mm | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Łyżka laryngoskopowa z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°o wymiarach: długość 137 mm Szer. na końcu dystalnym: 13,2 mm | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Łyżki wielokrotnego użytku | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Etui wykonane z twardego tworzywa | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja min 36 m | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wykonanie w czasie gwarancji bezpłatnych (wliczonych w cenę) okresowych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 3.3.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Urządzenie do ogrzewania pacjenta (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Min. 4 zakresy temperatury: temp. otoczenia; 32°C, 38°C, 42°C, (+/- 4°C) dla wszystkich zakresów temperatur | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, masa maks. 7 kg, wymiary: maks. 300 mm x maks. 350 mm x maks. 400 mm (+/- 25mm dla każdej płaszczyzny) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Długość przewodu grzewczego min 1,8 m, długość przewodu zasilającego min. 3,5m | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza mieszczący się w zakresie . 1400 l/min – 2200 l/m | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA: min. 99.99% dla 0.3μm (+/- 0.1 μm) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Poziom hałasu: maks. 50 dB | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 5 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pod pacjenta) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyposażenie każdego ogrzewacza: |  |  |  |
|  | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych: - koc na całe ciało (wymiar min. 218 x 127 cm) (+/- 25 cm w każdej płaszczyźnie) - 7 szt. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Statyw na kółkach z koszem na koce | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru na wszystkie dostarczone urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 3.4.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Pompa infuzyjna (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 3szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie manualne lub automatyczne | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC min. 12V | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja Stand-by | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Waga max. 2 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podłączenia poprzez port USB | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3 , 5, 10, 20, 50/60 ml | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy z poziomu strzykawki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość zaprogramowania podawania w jednostkach: kcal/h, mg/h, µg/h, mg/kg/min, µg/min, mg/min, µg/kg/min, mol/h, kcal/kg/min, mol/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: min. 225 – 900 mmHg, min. 4 poziomy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestr zdarzeń | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość mocowania do rury pionowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,1-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Biblioteka leków, min. 40 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm okluzji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarm braku zasilania | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, stan infuzji, nazwa oraz objętość używanej strzykawki | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Historia obejmująca min. 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru na wszystkie dostarczone urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | W okresie gwarancji przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Instalacja urządzenia oraz szkolenie z obsługi w cenie oferty | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

( data i czytelny podpis wykonawcy )