## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 6

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Holter ekg ze zdalnym monitoringiem (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Umożliwia transmisję sygnału EKG przewodowo i bezprzewodowo przy użyciu WIFI | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapewnia stały monitoring pacjenta zarówno przy transmisji bezprzewodowej jak i przewodowej. Dopuszcza się do 10 minut przerwy w ciągu jednej doby w monitorowaniu pacjenta będącego w zasięgu sieci. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Algorytmy medyczne analizujące na żywo przychodzące sygnały i generujące alarmy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Alarmy związane z pracą urządzenia: Informacja o odklejonej elektrodzie musi być zaprezentowana na ekranie użytkownika podłączonego do sytemu nie później niż 10 sekund od zdarzenia. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość wezwanie pomocy z interfejsu urządzenia, a system musi taką informację wyświetlić na ekranie zalogowanego użytkownika nie później niż 10 sekund po wezwaniu pomocy. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Przekazywanie informacji o lokalizacji pacjenta, na podstawie informacje z najbliżej położonego nadajnika WIFI. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | 24-bitowy przetwornik analogowo cyfrowy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Odprowadzenie 5-cio elektrodowe | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podejrzenia sygnału dowolnego pacjenta z dowolnego komputera w szpitalu podpiętego do sieci i wyposażonego w przeglądarkę, | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Sygnał pokazywany na ekranie ma dopuszczalne opóźnienie wynoszące 20 sekund w stosunku do sygnału odczytywanego przez elektrody. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Przekazywanie w formie alarmów informacji o upadku pacjenta. Informacja o upadku pacjenta musi być zaprezentowana na ekranie użytkownika podłączonego do sytemu nie później niż 10 sekund od zdarzenia. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Certyfikowany wyrób medycznym klasy IIb lub wyższej. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające prowadzenie badania (przewody, elektrody, futerał itp), zostaną dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Bezprzewodowy modem GSM współpracujący z dostarczonym urządzeniem | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie wraz z licencja umożliwiające stały monitoring urządzenia oraz odczyt parametrów pomiarowych wysyłanych przez dostarczone urządzenie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Przenośny komputer klasy PC służący do odczytu badań o parametrach nie gorszych niż: Procesor 64bit min 2 rdzenie od 2.70 GHz do 3.50 GHz, 4 MB cache Pamięć RAM min 16GB Dysk min 512 GB Ekran matowy o rozdzielczości 1920 x 1080 i przekątnej min 15,6" Moduł Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac System operacyjny 64bit kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem | TAK, Podać producenta oraz model |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru na wszystkie dostarczone urządzenia | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | W okresie gwarancji przynajmniej jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku (dotyczy holtera) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt |
|  | Instalacja urządzenia oraz szkolenie z obsługi w cenie oferty | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.