## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 8

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Waga z analizatorem (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Klasa dokładności: MDD:CLASS IIa NAVI:CLASS III | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zasilanie: zasilacz AC lub baterie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Prąd pomiarowy: 90 µA lub mniej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Elektrody: stal nierdzewna | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres pomiaru: 150,0-1 200,0 Ω ze skalą co 0,1 Ω | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyświetlacz: cyfrowy, LCD | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Interfejs: minimum 1 USB | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres temperatury pracy: 5-35 C | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zakres wilgotności: 30-80 % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Kalibracja: do 300 tys. pomiarów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wymiary urządzenia: 340x435x55 (+/- 5 mm) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Waga urządzenia: max 5 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wprowadzane parametry: |  |  |  |
|  | Funkcja tary: 0-10 kg z podziałką co 0,1 kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Przedział wiekowy: 5-99 lat | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Płeć: kobieta, mężczyzna | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Typ sylwetki: Standard/Sportowiec | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wzrost: 90,0-249,9 cm ze skalą co 0,1 cm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pomiar u dzieci m.in.: |  |  |  |
|  | Masa tkanki tłuszczowej % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa tkanki tłuszczowej w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | TBW Całkowita masa wody % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | TBW Całkowita masa wody w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa mięśni w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pomiar u dorosłych m.in.: |  |  |  |
|  | Masa tkanki tłuszczowej % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa tkanki tłuszczowej w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | TBW Całkowita masa wody % | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | TBW Całkowita masa wody w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa mięśni w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Masa kości w kg | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Poziom tkanki wisceralnej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | BMR w kcal | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wiek metaboliczny | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja min 24 m | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wykonanie w czasie gwarancji bezpłatnych (wliczonych w cenę) okresowych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.