## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ZADANIE nr 9

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Respirator do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) – 1szt. Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
|  | Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji (NWW) oraz inwazyjnej wentylacji mechanicznej pacjentów z niewydolnością oddechową, oraz obturacyjnym bezdechem sennym (OBS). | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat wyposażony we własne zasilanie w sprężone powietrze przeznaczony do użytku w warunkach domowych, jak i w szpitalu. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej 5 godzin z automatycznym przełączaniem w przypadku braku zasilania sieciowego. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Całkowita waga aparatu z baterią poniżej 4kg. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD zapewniający jednoczesne monitorowanie: - objętości oddechowej (VTe), - częstości oddechów (RR), - przecieków powietrza, - ciśnień terapeutycznych, - wentylacji minutowej (MV), - stosunku I/E, - poziomu naładowania akumulatora zasilającego. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat posiadający następujące tryby wentylacji: - CPAP, -ciśnieniowo zmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi, - objętościowo zmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Tryby wentylacji ciśnieniowej: - tryb S, - tryb ST, - tryb PAC/PC, - Tryb T. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Programowalne parametry wentylacji oraz ich zakresy: - ciśnienie IPAP w zakresie min.: 4-40 [cmH2O], - ciśnienie EPAP w zakresie min.: 4-25[cmH2O], - częstość oddechów w zakresie min.: 4-40[BPM], -czas wydechu Ti w zakresie min.: 0,5-3,0 [sek], - szybkość narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu do fazy wdechu w zakresie min.: 100-600 [MS] | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Funkcja typu ‘objętości oddechowej’, umożliwiająca zaprogramowanie objętości oddechowej VTe w zakresie co najmniej 200-1500 [ml], częstości oddechów kontrolowanych w zakresie: 4-40 [BPM] oraz Ti w zakresie 0,5-3,0 [sek] | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | System manualnego nastawiania czułości „triggerów” zarówno dla fazy wydechu , jak i wdechu – min 5 poziomów trigger’a wydechowego. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Automatyczne rejestrowanie poziomów przecieków powietrza w układzie oraz ich automatyczna kompensacja | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rejestrowanie i dostęp z poziomu aparatu do dziennika alarmów – prezentacja min. 10 ostatnich alarmów | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Aparat wyposażony w akustyczne i wizualne alarmy: - alarm wysokiej częstości oddechów, - alarm braku zasilania, - alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora, - alarm rozłączenia obwodu pacjenta, - alarm bezdechu, - alarm niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Zapis danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (np. karta pamięci lub pamięć wewnętrzna) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu zintegrowanej przystawki do pomiaru SpO2 | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu zintegrowanego nawilżacza powietrza | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do polisomnografu i zdalnego wprowadzania zmian parametrów wentylacji z pozycji komputera | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające uzyskanie raportu z zaoferowanego urządzenia, zawierającego następujące parametry: ciśnienie terapeutyczne, objętości oddechowe (VTe), częstość oddechów (RR), chrapania , OA, CA, H, AHI, przecieków powietrza , krzywych oddechowych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Karta pamięci (jeżeli wymagana przez aparat) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Rura dla pacjenta wielokrotnego użytku o średnicy 22mm | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Torba na urządzenie | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii nie większy niż 48 h od momentu zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Wykonanie w czasie gwarancji bezpłatnych (wliczonych w cenę) okresowych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Instrukcja w języku polskim oraz paszport techniczny | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
|  | Lista serwisów upoważnionych przez producenta do wykonania napraw oraz przeglądów technicznych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.