Załącznik nr 2a do SIWZ

## ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH PRZEDMIOTU LEASINGU WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 1

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana/graniczna |  | Wartość oferowana (proszę podać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | TOMOGRAF KOMPUTEROWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |  |
|  | Tomograf do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) min. 16 warstw submilimetrowych i min. 16 warstw ponadmilimetrowych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor min. 16-rzędowy, | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji urządzenia min 2016, nieużywane, nierekondycjonowane | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikaty i świadectwa na tomograf komputerowy; - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla stacji lekarskiej (obejmujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy); - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu - certyfikat CE | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR I LAMPA |  |  |  |  |
|  | Nominalna moc generatora | ≥ 50 kW |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 130-140 kV podać (ze skokiem) |  |  | 130kV – 0 pkt 135kV – 5 pkt 140kV- 10 pkt |
|  | Ilość nastaw napięcia anodowego | ≥ 3 |  |  | 3 nastawy – 0pkt 4 nastawy- 5pkt 5 nastawów – 10pkt |
|  | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dla napięcia min. 120 kV | ≥ 345 mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym (w trakcie akwizycji) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody lampy | ≥ 3,5 MHU |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | GANTRY I STÓŁ |  |  |  |  |
|  | Średnica otworu w gantry min. 70 cm | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Odległość lampa detektor | ≤ 109 cm |  |  | ≤ 95 - 20 pkt ≤ 102 - 10 pkt ≤ 109 - 0 pkt |
|  | Maksymalna nośność blatu stołu [kg] | ≥ 200 |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie [cm]( całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) | ≥160 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu aparatu : - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy unieruchamiające pacjenta - podpórka pod ramię, kolana i nogi | TAK Dla wszystkich podpunktów |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z gantry tomografu z jednego naciśnięcia klawisza | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Panele sterujące pochylanie gantry z czterech stron gantry | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza, wraz z podaniem ilości czasu (w sekundach) do końca wstrzymania oddechu, umiejscowione z dwóch stron gantry tak by były widoczne dla niego podczas wykonywania skanowania, zarówno kiedy pacjent wjeżdża do gantry głową, jak i w sytuacji kiedy wjeżdża do gantry nogami | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na gantry. | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym na gantry | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | PARAMETRY SKANU |  |  |  |  |
|  | Ilość oferowanych warstw submilimetrowych w czasie najkrótszego oferowanego pełnego jednego skanu,(360º) | ≥ 16 |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pokrycia wiązki w osi z [mm] | ≥ 19,2 mm |  |  | Bez punktacji |
|  | Pochylenie gantry | ≥ ±30° |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania min. 16 warstwowego skanu aksjalnego z pochyleniem gantry | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość elementów detekcyjnych w jednym rządzie detektora biorących udział w akwizycji danych | ≥ 672 elementy |  |  | ≥ 910 - 20 pkt ≥ 790 –10 pkt ≥ 672 – 0 pkt |
|  | Ilość pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy, - [obr/s] | ≥ 1,25 obr/s |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej | ≥ 100 s |  |  | ≥ 140 - 20 pkt ≥ 120 –10 pkt ≥ 100 – 0 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw | ≤ 0,65 mm |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z w [mm] dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw | ≤ 0,35 mm podać parametry skanu |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów | ≥ 512 x 512 |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obrazów/s] | ≥ 16 |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów | ≥ 1024 x 1024 |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV [cm] – P | ≥ 50 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość akwizycyjnych pól obrazowania [n] | ≥ 2, podać ilość i ich wielkości /w cm/ |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wartość współczynnika pitch | ≤ 0,625 |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch (z korekcją stożka) | ≥ 1,5 |  |  | ≥ 2 - 20 pkt ≥ 1,75 - 10 pkt ≥ 1,5 - 0 pkt |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego | ≥ 145 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna długość topogramu | ≥ 145 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość projekcji topogramu (min. AP, bok) | ≥ 2 |  |  | ≥ 200 - 20 pkt ≥100 - 10 pkt ≥ 2 - 0 pkt |
|  | Możliwość wyzwolenie skanowania bezpośrednio z pokoju badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R [pl/cm] w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 16 warstw akwizycyjnych, w trybie skanu spiralnego, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 0 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm | R ≥ 15,4 pl/cm podać warunki pomiarowe |  |  | Bez punktacji |
|  | Fluoroskopia pod kontrolą TK, z możliwością przeprowadzania biopsji, z dodatkowym monitorem LCD zlokalizowanym przy aparacie w pomieszczeniu badań (zawieszenie sufitowe), wyświetlającym obrazy w min. 3 płaszczyznach oraz dodatkowym panelem sterującym przy stole tomografu. Oraz osprzętem umożliwiającym wykonanie biopsji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | PROGRAMOWANIE AKWIZYCYJNE /NA KOSOLI OPERATORSKIEJ / |  |  |  |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - ogólnych - onkologicznych - pulmonologicznych - naczyń obwodowych i aorty | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania i automatycznego wyzwolenia promieniowania, w momencie osiągniecia przez kontrast w naczyniu wymaganej wartości progowej w jednostkach HU | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa, dwustanowiskowa, umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie analizy niezależnych obrazów badań innych pacjentów | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie awaryjne UPS 1000VA | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] | ≥ 19” |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥ 450 000 |  |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist | TAK, dla wszystkich podpunktów |  |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych, jak na stacjach lekarskich oferowanych przez producenta tomografu. Oprogramowanie od jednego producenta. | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA /NA KONSOLI OPERATORSKIEJ/ |  |  |  |  |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta np. piersi | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW), umożliwiający: - redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody FBP przy zachowaniu jakości obrazu - poprawę jakości obrazu w porównaniu do FBP przy zachowaniu warunków ekspozycyjnych - pracujący w cyklu mieszanym (częściowa redukcja dawki przy poprawie jakości obrazu) | TAK podać nazwę algorytmu |  |  | Bez punktacji |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny wielokrotnie przetwarzający dane surowe z detektora (RAW) pozwalający na obniżenie napięcia na lampie np. z 120 kV na 100 kV przy zachowaniu jakości obrazu, w celu poprawy kontrastowości obrazu i zmniejszenia ilości jodu jaki podajemy pacjentowi | TAK podać nazwę algorytmu |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali. | TAK podać nazwę algorytmu |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obliczenia dawki DLP lub CTDIvol absorbowanej przez pacjenta przed wykonaniem akwizycji/ tj serii badania, z uwzględnieniem doboru prądu, napięcia, czasu obrotu i innych parametrów badania i wizualizacją zmiany tej dawki wq zależności od zmiany warunków badania | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do kontroli wartości poziomu alarmowego dawki dla dorosłych i dla dzieci z uwzględnieniem progów wiekowych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zmian w protokołach badań z możliwością przejrzenia raportów/logów. | TAK/NIE |  |  | TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm | ≤ 13,3 mGy Podać wielkość dawki |  |  | Bez punktacji |
|  | WARUNKI INSTALACYJNE |  |  |  |  |
|  | Maksymalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu | ≤25 m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Zamontowanie odpowiednich systemów odbierania ciepła z pomieszczenia sterowni i badań w celu utrzymania temperatury zgodnie z wytycznymi producenta tomografu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana moc podłączeniowa [KW] | ≤ 125 kVA |  |  | Bez punktacji |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim Dopuszcza się dokumentację techniczna w języku angielskim i wymaga instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie systemu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny jednotłokowy wstrzykiwacz kontrastu do TK charakteryzujący się przyjazną dla użytkownika konstrukcją, intuicyjnym graficznym interfejsem z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Fantom do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym wraz z walizką transportową, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Stół i fotel obrotowy do konsoli operatorskiej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Tomografu |  |  |  |  |
|  | Pełna nieodnawialna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na dostarczony sprzęt /z lampą/ i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy) z min. 2 przeglądami okresowymi w roku w czasie gwarancyjnym i ostatni na zakończenie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 48 godzin (przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy |  | TAK - podać |  | Bez punktacji |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych |  | TAK- podać |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN |  | TAK- podać wymagania |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekazanie pełnego dostępu do tomografu i stacji lekarskiej po okresie gwarancji (przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją) tylko po uzyskaniu certyfikacji |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – w zakresie konserwacji, w ilości 5 godzin. |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Paszport techniczny przy odbiorze, instrukcje obsługi, licencje, certyfikaty w języku polskim przy odbiorze. Zamawiający dopuszcza instrukcje obsługi w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym np. CD |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna dokumentacja techniczna lub serwisowa przy odbiorze |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu ( stanowiska; operatorskie i diagnostyczne, potwierdzone certyfikatami; -przez 4 dni po 5 godz. dziennie od uruchomienia aparatu - w terminie uzgodnionym z użytkownikiem przez 4 dni x 5 godz. w Pracowni TK |  | TAK dla wszystkich podpunktów |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja w języku polskim |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu z systemem PACS/RIS/WEB stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności w zakresie wymiany danych protokołami HL7/DICOM |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego pozwalające na: - analizę statystyczna poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - porównanie dawek z tomografu z dawkami dla określonej populacji - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: a) wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisanej na listę mailingową oprogramowania. b) możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. c) zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku/BMI/ itd. .. i możliwość korzystania z międzynarodowego leksykonu (np. RadLexicon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań. - możliwość wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE jest wyliczana (dla każdej serii) w następujących krokach: a) położenie akwizycji w momencie oceny b) Identyfikacja warstwy środkowej c) Pomiar średnicy pacjenta d) Średnica boczna do zdjęcia przeglądowego "scout" (LAT) e) Średnica przednio-tylna do zdjęcia przeglądowego "scout" (AP) f) LAT+AP, czyli średnica rzeczywista effective diameter, kiedy dostępne są oba zdjęcia przeglądowe "scout" g) Ocena szacunkowa współczynnika SSDE (fSSDE) - możliwość wyliczenia wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie zawiera średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. - możliwość przesyłania sporządzonych raportów do systemu RIS/HIS |  | TAK |  | Bez punktacji |

|  | RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY RIS Producent……. Nazwa handlowa………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM RIS, PACS, WEB jednego producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni RTG, TK, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System nie wymaga instalacji, działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nielimitowana ilość stanowisk - możliwość rejestracji pacjenta oraz obsługi badania na dowolnym komputerze w jednostce. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia rejestrację zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. System współpracuje ze drukarką fiskalną w zakresie wydruku paragonów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Program RIS pozwala na dwa typy rejestracji: a) na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. b) zaplanowanie wykonania badania z wykorzystaniem terminarza obsługującego jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Terminarz umożliwia bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych w danym miesiącu i od początku cyklu rozliczeniowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System ma wbudowane dwa typy terminarzy: a) uniemożliwiający nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. b) pozwalający na rejestrowanie pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny), w którym wybór aparatu następuje dopiero po zgłoszeniu się pacjenta na badanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z urządzeniem do skanowania dowodów osobistych. Automatyczne sczytywanie danych z dowodu: - numer dowodu - PESEL - imię i nazwisko - adres | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. System uniemożliwia dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. System uniemożliwia dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. System uniemożliwia dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. Wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: a) szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania b) wyszukiwarka zaawansowana pozwalająca na wyszukiwanie po wszystkich polach dostępnych w formularzu badania, wykorzystująca pola słownikowe dostępne w formularzu badania. W obu tych przypadkach wyszukiwanie zależne jest od polskich liter. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Carestream, Osirix (tzw. Integracja desktopowa) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korzystania z szablonów (wzorców) opisów. System umożliwia tworzenie własnych wzorców opisu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji. Automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta - wiek pacjenta w dniu badania - rozpoznania (kod ICD10) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów, który umożliwia co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada funkcję autozapisu opisu badania. Funkcja autozapisu zapisuje wynik jako wersję roboczą, tzw. opis tymczasowy, który widoczny jest wyłącznie dla autora. Pozostałe osoby widzą, że badanie posiada opis tymczasowy, ale nie widzą jego treści. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego. System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES oraz wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, Enigma SOI, KIR. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej: - datę i godzinę wykonania podpisu - dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu - nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu - status podpisu (aktualny, nieaktualny) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożlwia odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni - wykorzystanie dowolnego formatowania i szaty graficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania do badania parametrów ekspozycji i materiałów zużywalnych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania do badania personelu uczestniczącego, min. Technik, pielęgniarka, lekarz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania technika wykonującego badanie na podstawie danych przesłanych przez aparat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta lub lokalnej nagrywarce komputera (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia generowanie raportów statystycznych i rozliczeniowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011r. i Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009r. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 września 2011: zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 4/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r.: Komunikaty szczegółowe NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy- tylko dla korekt badań, które były objęte II fazą). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja systemu RIS z modułem powiadomień. Integracja umożliwia wysyłanie wiadomości sms oraz mailowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z systemem teleradiologicznym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | integracji z systemem HIS posiadanym przez zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PACS System archiwizacji i dystrybucji na oddziały obrazów i opisów badań radiologicznych – tego samego producenta co system RIS |  |  |  |
|  | Podłączenie do systemu następujących urządzeń: TK, RTG CR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System nie wymaga instalacji, działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową i może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System obsługuje macierze o nieograniczonej pojemności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM poprzez dedykowane narzędzie. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Napęd RDX - Autoloader, biblioteka taśmowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obsługi storage commitment | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów do poradni oraz nagrywanej na płytę z wynikiem pacjenta: - Wyświetlanie miniaturek obrazów - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - Widoki obrazów: dowolny layout - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - Możliwość otwarcia kilku serii badań - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - Negatyw - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Pomiar odległości - Pomiar kąta - Powiększanie obrazu - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Gamma obrazu - Próbkowanie - Pomiar pola - Przewijanie - Przesuwanie - Odtwarzanie serii - Podgląd wartości tagów DICOM - Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego. - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - nielimitowana ilość stanowisk dystrybucji obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji systemów RIS/PACS z systemami teleradiologicznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z systemem HIS z wykorzystaniem protokołu HL7 w zakresie min: (Dodanie zlecenia na badania w ramach ZDO w systemie HIS, Aktualizacja zlecenia w systemie HIS, Anulowanie zlecenia w systemie HIS, Dodanie zlecenia w systemie RIS, Aktualizacja danych zlecenia w systemie RIS, Anulowanie zlecenia w systemie RIS, Zatwierdzenie wyniku badania w systemie RIS i przesłanie do HIS wraz z linkiem do obrazów diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |

|  | Serwer systemów RIS/PACS/WEB Producent…….. Nazwa handlowa…………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa Tower z możliwością montażu w szafie rakowej lub rack z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5" lub 2,5” Hot Plug. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Procesor Jeden procesor min. czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 118 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć RAM Minimum 16 GB pamięci RAM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sloty PCI Express Minimum 5 złącz PCI Express, w tym: - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4 - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1 - minimum 1 złącze generacji 3, x16 - minimum 2 złącza generacji 3, x8 o predkości x4 W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny być pełnej wysokości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane porty min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45,min. 1 port VGA min. 1 port RS232 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejsy sieciowe Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontroler dysków Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wewnetrzna pamięć masowa Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 600GB SAS 10k RPM Zainstalowane 5 dyski twarde o pojemności min. 1TB NearLine SAS 7.2 RPM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Napędy wewnetrzne Wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt dysków RDX, wraz z napędem dostarczyć 4 dyski RDX o pojemności 1TB. Lub zewnętrzna biblioteka LTO wraz z kasetami o łącznej pojemności 4TB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja komercyjnego systemu wirtualizacji serwera |  |  |  |
|  | System operacyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja bezterminowa silnika bazy danych dla systemów RIS,PACS, WEB |  |  |  |
|  | Zasilacze Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maks. 495 W każdy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalowana niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego karta zarzadzająca, zintegrowana z płytą główną. (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - Możliwość rozbudowy funkcjonalności o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Migracja na nowy serwer danych obrazowych z dotychczasowego systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min 36 miesięcy gwarancji na serwer realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min 36 miesięcy Nadzoru autorskiego i wsparcia helpdesk nad oprogramowaniem PACS i RIS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność specjalisty pod, celem udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem systemu w godz. 8:00-16:00 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Usuwanie awarii Systemu do 2h od zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Usuwanie błędów w działaniu Systemu 2 dni roboczych od zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gotowość do realizacji prac wdrożeniowych, aktualizacji oprogramowania w godzinach 08:00 – 16:00 w dni robocze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aktualizacja silnika bazy danych (wykonywane ze względu na wymagania systemu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uaktualnienie systemu operacyjnego serwera (wykonywane ze względu na wymagania systemu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Update nowych wersji systemu w okresie obowiązywania umowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostosowywanie Systemu do wymogów sprawozdań określonych przez NFZ | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilacz awaryjny UPS 2200VA Z możliwością montażu na rack | TAK |  | Bez punktacji |

|  | System zarzadzania obrzeżem sieci (UTM,IPS,VPN) Producent…….. Nazwa handlowa…………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa , porty komunikacyjne 2 x WAN i 7 przełączanych portów LAN GE oferują dwie strefy do egzekwowania zasad bezpieczeństwa dla urządzeń końcowych USB USB menagment | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje Firewall NAT, PAT oraz Bridge Policy-Based NAT SIP/H.323/SCCP NAT Traversal VLAN Tagging (802.1Q) Wsparcie IPv6 Firewall’a obsługa nie mniej niż 400 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 4 tys. nowych połączeń na sekundę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepustowość Firewall 1518b: min 1,5 Gbps 512b: min 1,5 Gbps 64b: min 1,5 Gbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje IPS Automatyczna aktualizacja bazy Anomalia protokołów Sensor IPS oraz DoS Wsparcie dla własnych sygnatur Wsparcie IPv6 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepustowość IPS IPS: min 200 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje VPN IPSec oraz SSL VPN Autentykacja DES, 3DES, AES oraz SHA-1/MD5 PPTP, L2TP, VPN Client Pass Through SSL Single Sign-On Bookmarks Two-Factor Authentication | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepustowość VPN IPSec VPN -min 1Gb/s SSL VPN – min 30 Mbps Max użytkowników SSL-VPN: min. 100 Tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN: min. 500 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje Antywirus Automatyczna aktualizacja Proxy-based Antivirus Flow-based Antivirus Kwarantanna Wsparcie dla IPv6 Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepustowość Antywirus Antivirus (Proxy Based): min. 35 Mbps Antivirus (Flow Based): min. 50 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Subskrypcja aktualizacji Antywirus i IPS Min 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis i gwarancja min 24 miesiące Dostęp do pomocy technicznej , strona internetowa, telefonicznie (8h w dni robocze) , wymiana uszkodzonego urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY TOMOGRAFU |  |  |  |
|  | Koszt zakupu lampy wraz z wymianą gwarantowany przez okres 2 lat po ustaniu gwarancji, ceny obejmują koszty dojazdu do siedziby zamawiającego | TAK (podać cenę) |  | TAK -5 pkt. Najniższa cena pozostałe odpowiednio mniej wg SIWZ |
|  | Koszt wykonania 2 przeglądów w roku gwarantowany przez okres 2 lat po ustaniu gwarancji, ceny obejmują koszty dojazdu do siedziby zamawiającego | TAK (podać cenę) |  | TAK -5 pkt. Najniższa cena pozostałe odpowiednio mniej wg SIWz |
|  | Koszt roboczogodziny gwarantowany przez okres 2 lat po ustaniu gwarancji, ceny obejmują koszty dojazdu do siedziby zamawiającego | TAK (podać cenę) |  | TAK -5 pkt. Najniższa cena pozostałe odpowiednio mniej wg SIWZ |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

.............................dnia ...................

…........................................................

podpis\ y osoby\ osób uprawnionej\ ych

do reprezentowania wykonawcy