## Załącznik nr 2b do SIWZ

## ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH PRZEDMIOTU LEASINGU WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZADANIU NR 2

Przedmiot zamówienia: Pletyzmograf – 1 komplet

Nazwa oferenta:............................................

Nazwa producenta: .........................................................................................................................

Nazwa, typ/wersja, nr. katalogowy .................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pletyzmograf |  |  |  |  |
|  | Urządzenie rok produkcji min. 2016 | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły min. : - spirometria spokojna, - spirometria natężona, - maksymalna wentylacja, - pletyzmografia całego ciała, - badanie zdolności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu, - badanie zdolności dyfuzyjnej płuc metodą śródoddechową (Intrabreath) - badanie nadaktywności oskrzeli z automatycznym systemem podającym substancję prowokacyjną, - badanie odwracalności (próby rozkurczowej) w każdym z powyższych modułów, | TAK |  |  |
|  | Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta. | TAK |  |  |
|  | Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi produkowanymi przez tego samego producenta co producent pletyzmografu | TAK/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s) | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 do ± 20 l/s | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 10 ml/s | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości ≥ ± 20 l | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1/ml | TAK, podać |  |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. | TAK (dołączyć PrintScreen)/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | System oferuje szereg różnych animacji wspomagających wykonanie spirometrii natężonej. | TAK, należy podać ilość różnych animacji Dołączyć PrintScreen | Każda animacja 1 punkt. Max 10 |  |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: - stojąca - siedząca - leżąca | TAK |  |  |
|  | Drzwi kabiny wyposażone w zamki mechaniczne. Otwieranie i zamykanie kabiny nie wymaga użycia jakiegokolwiek gazu lub energii elektrycznej. | TAK/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Wszelkie elementy mechanizmu zamykającego drzwi kabiny, są niedostępne dla pacjenta. Mechanizm jest schowany w ramie drzwi lub na zewnątrz kabiny. W kabinie pacjent ma dostęp wyłącznie do klamki służącej do otwierania drzwi od wewnątrz. | TAK (dołączyć zdjęcie)/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Aparat wyposażony w zastawkę/zamykacz/przerywacz mechaniczny z napędem elektrycznym, który do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebuje żadnego gazu/sprężonego powietrza | TAK/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ±20 kPa | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ ± 2% | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ 0,01 kPa. | TAK, podać |  |  |
|  | W wyniku przeprowadzonego badania pletyzmograficznego system wyznacza krzywe zależności oporu od objętości (Opór Rtot [kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]). | TAK (dołączyć PrintScreen)/NIE | TAK- 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Program pletyzmograficzny wyposażony we wskaźnik informujący operatora o uzyskaniu powtarzalnego pomiaru FRCplet. Wskaźnik działa w sposób ciągły informując operatora o uzyskaniu powtarzalnego pomiaru (zgodnie z zaleceniami ATS/ERS 2005) bez konieczności zatrzymywania procedury | TAK (dołączyć PrintScreen)/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Aparat umożliwia dodanie (dorobienie) do wykonanego badania pletyzmograficznego, w zależności od potrzeb tylko części spirometrycznej, oporowej lub FRCplet, bez konieczności powtarzania całego badania. | TAK |  |  |
|  | Gaz dyfuzyjny, podczas badania DLCO jest podawany, za pośrednictwem specjalnego zaworu, bezpośrednio z butli, bez konieczności używania worków do gromadzenia gazu. | TAK, opisać |  |  |
|  | System dyfuzyjny nie wymagający worków do gromadzenia gazu zarówno wdechowego jak również wydechowego. | TAK, opisać |  |  |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza, i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech. | TAK, Dołączyć PrintScreen |  |  |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system mierzy i prezentuje ciśnienie z jakim pacjent napiera na układ pomiarowy podczas trwania czasu okluzji. | TAK (dołączyć PrintScreen)/NIE | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego. | TAK, Dołączyć PrintScreen |  |  |
|  | Oferowany zestaw umożliwia przeprowadzenie badania nadaktywności oskrzeli nie tylko w spirometrycznym module obserwacyjnym, ale również w pletyzmografii, dyfuzji oraz mieszanym. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany kompresor na potrzeby systemu podającego lek. | TAK |  |  |
|  | Kompresor o wydajności przepływu nie mniejszej niż 6 L/min | TAK |  |  |
|  | Kompresor zapewniający ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 bar |  |  |  |
|  | Oferowany zestaw zapewnia obsługę nebulizatorów różnych marek, przynajmniej: - Philips SIDESTREAM - DeVilbiss Model 646 | TAK |  |  |
|  | Nebulizator jest zamontowany wewnątrz kabiny, na specjalnym ramieniu z regulowaną wysokością, tak aby można było dostosować wysokość nebulizatora do siedzącego w kabinie pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzania prób prowokacyjnych automatycznie oblicza PC/PD_20 | TAK |  |  |
|  | Oferowany system prowokacyjny wyposażony jest w filtr mający wychwytywać substancję która mogłaby zostać rozpylona w pomieszczeniu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: - wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru - przeprowadzono co najmniej jeden pomiar - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | TAK Dołączyć PrintScreen |  |  |
|  | Aparat wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. | TAK |  |  |
|  | W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna do wykonywania kalibracji objętości | TAK |  |  |
|  | Kabina pletyzmograficzna wymagająca kalibracji stałej czasowej oraz przesunięcia objętości. | TAK |  |  |
|  | Kalibracja pletyzmografu odbywa się automatycznie, w taki sposób, że po aktywacji następuje trzykrotna kalibracja stałej czasowej, po czym bez konieczności ingerencji operatora, system automatycznie przechodzi do trzykrotnej kalibracji przesunięcia objętości. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | TAK |  |  |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w moduł wartości należnych Quanjer-GLI-2012. | TAK |  |  |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja całego zestawu zapewnia możliwość wykonania badania spirometrycznego oraz dyfuzyjnego zarówno wewnątrz kabiny, jak również poza nią. | TAK/NIE | TAK -10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Przepływomierz wewnątrz kabiny zamontowany na specjalnym ramieniu, umożliwiającym regulację w trzech płaszczyznach (3D). Dodatkowo ramię umożliwia zablokowanie położenia przepływomierza w dowolnej pozycji w taki sposób aby pacjent sam nie miał możliwości zmiany jego usytuowania. | TAK |  |  |
|  | Kabina wyposażona w siedzisko z regulowaną wysokością. | TAK |  |  |
|  | Komputer wraz z monitorem i drukarką zamontowany na oryginalnym stoliku z regulowaną wysokością blatu. | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] | TAK, podać |  |  |
|  | przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, dołączyć dokumenty potwierdzające do oferty |  |  |
|  | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 4 [dni] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |  |
|  | gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] roboczych od daty podjęcia naprawy | TAK, podać |  |  |
|  | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| - 34 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, 5 osób, łączny czas szkolenie 5h na dostarczonym sprzęcie | TAK |  |  |
| - 35 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |  |
| - 36 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu | TAK |  |  |
| - 37 | wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych | TAK, załączyć kopie dokumentów |  |  |

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu

„TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych.

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

.............................dnia ...................

…........................................................

podpis\ y osoby\ osób uprawnionej\ ych

do reprezentowania wykonawcy